
CLJ-E3016型
激 光 尘 埃 粒 子 计 数 器

使

用

说

明

书

苏州源水净化设备有限公司

一、用途
CLJ-E3016型激光尘埃粒子计数器（以下简称仪器）是用来检测净化环境中单位体积内所含尘埃颗粒数的计数仪器。

本仪器空气采样量为2.83 L/min（即 0.1 立方英尺/每分钟），符合国际通用标准美国联邦标准209E (92年9月16日公布)的要求，便于与国际接轨，能直接检测100级，1000级，10000级，100000级，300000级，1000000的洁净环境。

本仪器的全部指标都按国家质量监督检验检疫总局颁布的 JJF 1190—2008 尘埃粒子计数器校准规范进行标定，整机功能采用微电脑控制处理，能直接打印检测结果。本仪器设计精巧，具有功能多、测试精度高、速度快、便于携带和使用方便等特点。对研究、检测和评价各种洁净环境十分方便。因此，本仪器可广泛应用于微电子、医疗制药、生化制品、血液制品、食品卫生、化妆用品、精密机械、精细化工和航天航空等部门。

二、主要技术参数
１．外形尺寸　  　　  220×280×135mm（宽×深×高）
２．质量　 　  　　   3.5kg

３．最大功耗　 　　   20W

４．供电电源　  　内置锂聚合物充电电池,充电器：AC110-220V±10%  50Hz/60Hz
５．粒径通道　  　　  0.3、0.5、1、3、5、10（(m）
６．采样流量　        2.83L(min

７．使用环境条件　    温度：10℃((30℃

湿度：20%((75%

大气压力：86kPa((106kPa

８．允许最大采样浓度　35000颗(L（尘埃颗粒粒径不大于0.5(m），采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体
９．检测周期　　　　　1-10min

10．自净时间　  　　　≤10min
三、工作原理
CLJ-E3016尘埃粒子计数器，根据颗粒的光散射原理设计制造。微米级的尘埃颗粒在光的电磁波作用下，符合Me光散射理论，其光散射强度与颗粒粒径成某种比例，因此测检光散射强就可测定颗粒的大小，而光脉冲的个数即为相应颗粒的颗数。

四、使用方法
请参照尘埃粒子计数器面板图

1、 开机预热

⑴把仪器水平放置在桌面上
⑵按下电源键，键上指示灯亮，前面板上放数码显示[P]+ [当前时间]表示仪器处于等待状态，开机正常。

2、测量周期设定

⑴如果测量周期定为1分钟测一次，则不必进行这一步操作，因为每次开机机内已自动设定为1分钟，无须人为再设定。

⑵如果测量周期不为1分钟，则必须进行设定，具体步骤如下：使仪器处于等待状态即[P  O]状态，然后在面板上按一下“PERIOD/周期”键，同时数码管显示由[P  O]变为[F  n]。F表示进入周期调正状态，n是测量周期由2分到10分，任意设定。设定通过面板上“△”或“▽”键的增减来达到相应的周期。例如数码显示为[F  2]表示测量周期为2分钟，然后再按“启动/停止/Start Stop”，即为2分钟测量一次。

3、 实时时钟校正

它可以正确提示某一次测量工作的年、月、日时，并能打印出来，为用户存档提供方便。
⑴同样仪器必须处在等待状态即面板上数码管显示为[P  O]时才可进行实时时钟校正。

⑵按一下时钟键，相应的指示灯亮，同时数码管显示由[P  O]变为[1  XX]。“1”表示年份，可按“△”或“▽”键输入正确的年份。再按一下时钟键（指示灯仍亮）数码管显示变为[2  XX]，“2”表示“月数”，按“△”或“▽”键输入正确的月数。依次类推[3  XX]，“3”表示“日数”，[4  XX]“4”表示“时数”，[5  XX]，“5”表示“分钟数”。全部调整好再按下“TIME/时钟”键，该指示灯灭，仪器恢复[P  O]状态。

⑶在打印测量数据的同时需要打印实时时钟数，则“TIME/时钟”的指示灯必须处在亮的状态，如不要打印出实时时钟数，则可按“TIME/时钟”键直到该指示灯熄灭。

⑷一般情况实时时钟不须经常校正，在使用多天后校正一次，也是必要的。

4、 设定采样点数及每一点的采样次数

⑴面板上数码管显示应为[P  O]状态，如不是该状态，可按“测量”键一至二次使其恢复成[P  O]状态。或关闭仪表，再开电源也可使仪器恢复[P  O]状态。 

⑵按一下“209E/置信度”键盘，[P  O]变为[A  X]，A表示点数，可通过“△”或“▽”键使“X”变为需要的测量点数。再按一下” 209E /置信度”键[A  X]显示变为[L  X]，L表示每一点的采样次数，同样用“△”或“▽”键输入需要的次数，设定完毕。
5、 UCL测量

通过上述设定后，就可按“洁净室洁净区的悬浮粒子洁净度等级”FS-209E的标准来进行下述步骤的测量。

⑴可先按一下“PERIOD/周期”键设定所要采样量，以后测量就按此周期进行。（关机后再开机周期自动恢复为1）

       ⑵把采样塑料管从后面板的接口上拔下，接上动力采样头等（购仪器时所附配件）。

       ⑶再按一下“启动”键，仪器即延时5秒后进入测量状态，按一下“209E/置信度”键（打印灯自动亮），“TIME/时钟”键，相应的指示灯亮。

       ⑷调节面板上流量调节旋钮，使流量浮子的上端面与流量计表面的刻线相齐，即为每分钟2.83升。

       ⑸把采样头放在第一个采样点位置上测量，每次测试完就自动打印一次结果。由于实时时钟一般用户只需在开头打出，无需每次都打印，所以第一次打完就把”TIME/时钟”键按一下，该指示灯灭，表示实时时钟退出打印。

       ⑹当第一采样点的采样次数达到设定次数，“209E/置信度”的指示灯自动熄灭，表示第一采样点结束。可把采样头移到第二采样点，按一下“UCL/置信度”键该指示灯又亮，测试又开始。依次类推直至各采样点全部测定完毕，最后仪器自动打印出0.5，5μm的95%置信度UCL值，单位均为粒/m3,并作出净化等级的判断。

6、 几个键的说明

1) 按“启动”键，该指示灯亮。这时仪器延时后即开始测量，面板上数码管显示，左方显示粒径档，右方显示为大于等于该粒径档2.83升（即0.1立方英尺）内的颗粒，显示数呈连续跳动变化，跳得快说明空气中颗粒浓度高，跳得慢说明空气中颗粒浓度低。一次测量结束自动清零，立即重新第二次测量，每次测量值只能打印记录。

2) “选择/SELECT”键，当只要显示某一粒径且只要每一次的测量结果，则可按一下“选择/SELECT”键，该指示灯亮（这时“启动/停止/Start Stop”指示灯仍亮）并按一下“△”或“▽”键使显示出现所需要的粒径档就可达到目的。

3) “PARTICLE /m3”键，按一下该键，显示值转化为每立方米空气的颗粒数。

4) 数据查询时面板上数码管显示应为[P  O]状态，如不是该状态，可按“测量”键一至二次使其恢复成[P  O]状态，按一下“△”或“▽”键就显示出最近所保存的粒子，如想看其它时间的，可按一下“TIME/时钟”配合“△”或“▽”查找 。按“PRINT/打印”可将查询数据打印。

7、 测量结束工作

⑴测量结束不要立即关机，把采样头拔出并把塑料管插入后面板上的接口上，使管路密封。让仪器继续工作3-5分钟以清楚管路系统中的尘埃。

⑵当0.5μm显示数接近零值时关掉总电源，仪器用清洁塑料袋包装好。

五、 打印机注意事项

(1)．安装纸卷：仪器出厂时已安装了大约可打印200组数据的纸卷。用户可直接使用。纸卷用完后，可按如下过程进行装纸：向上拨开打印机上盖按扭，将纸卷放入打印机纸兜内，打印面朝上，轻轻拉出部分打印纸，再盖上打印机盖板即可。（注意热敏纸正反面，可用手指划线判断，有黑色线条的为打印面）。
(2)．装好纸后，不可用力拽纸。
(3)．热敏打印机打印的数据，不宜长期保存，如需长期保存，请复制数据。

六、软件的安装与使用

1.首先，请用您“信赖”的杀毒软件，扫描您的系统，以确保您的系统是无毒的状态。

2.确定您的系统盘中还剩余50 MB以上的硬盘空间，如果空间不足，容易造成数据安装不完整和丢失数据现象

3.将“CLJ-E3016尘埃粒子计数器数据采集系统2.1”软件放入光驱中，系统会自动（如系统不能自动播放，请手动播放）

[image: image12.jpg]



[image: image2.png]B BT RBRERERL Setup

JT M A R 55T v U,

GG AP A B R 1l (051 263330285))

T BT MBRIBRERE TREF

A

BATEIE () 2002 (REBFTAAUA. http:///mw. huayucl eaning. com





欢迎安装界面，出现许可协议窗口。点击“我同意”并点击“下一步”进入下窗口

[image: image3.png]To BT BEREREFK Setup

JT M A R 55T v U,

GG AP A B R 1l (051 263330285))

B ETHRBMIERER S AR

ta

@i 9] - =]

BATEIE () 2002 (REBFTAAUA. http:///mw. huayucl eaning. com





为了用户的权益，输入用户详细的信息，单击“下一步”

[image: image4.png]To BT BEREREFK Setup

JT M A R 55T v U,

GG AP A B R 1l (051 263330285))

B ETHRBMIERER S AR

ta

BATEIE () 2002 (REBFTAAUA. http:///mw. huayucl eaning. com





在此窗口，你可以选择所安装的路径，并按“下一步”

[image: image5.png]



[image: image1.png]p et
RDERLTF I RENEREFLS 1.0 SREEF.
BARRGEBGSELI  EFA Viniows B

MBI EEFEEE , FhE R X
IR » SR BIRE TR .

T, EE T8 deE.

[Fw>| [ Bro |




单击“完成”按钮，数据采集软件就安装成功。

4.双击桌面上的图标 [image: image6.png]RS
i)

]

ZTETS
sl

MEEEES  s0eET
SiBH)

o

Windows  $ERIETE
Medi

2 b 3
LR |
O512-6%... HEBER

EET

T A% o ce [ anseves- T cLy-sotentE @ X6 ® [ 9:39




  ，出现下面窗口
[image: image7.png]E BT RBRERERA g

cWENE O ERENE
G Peiod CL Cm3

MNEREET Fecs

) MR q 03w 0 5w tun ) Sw | 10w

# | wn | wm [sso|[F5EE ]| e | |





首先要进行系统设置：如下图
[image: image8.png]cWENE O ERENE

% | wn | wm [sso | s ma | |
oo i @
MEREER Fecs)
B WEEE 0 oom | osm | o= | 5w | o=

REBERE

COMMEL: 5 ~| [0

~ s o o

& AR © ALl

PR oo o





Ⅰ.“COMM设置”（通信设置），要选择与计算机相对应的“COMM”端口

Ⅱ.波特率为默认的9600

Ⅲ.无需校验

Ⅳ.产品信息：一般仪器可选择远程控制，采样周期一般以分为单位。

Ⅴ.产品类型不需要选择默认即可

设置完毕按“确定”键

然后关掉软件，重新启动一下，会出现一下界面
[image: image9.png]E BT RBRERERA g

cWENE O ERENE
G Peiod CL Cm3

MNEREET Fecs

) MR q 03w 0 5w tun ) Sw | 10w

#% | wn | wm [sso| smem | ome | we |[CEs





5、尘埃粒子计数器连接到PC机

要将尘埃粒子计数器连接到PC机：

（1）将RS232电缆分别与尘埃粒子计数器和PC机的串行通信端口。连接时，请确信尘埃粒子计数器处于关闭状态。

（2）启动尘埃粒子计数器电源开关和计算机上的软件

（3）软件的功能介绍：

◇ 采集 ：仪器上所有数据和相关信息都会显示该窗口上，也可利用计算机打印相关的数据。

◇查询：能够准确无误的查找某年某月某日某个时间段的某个位置的数据
◇删除：删除尘埃粒子计数器内所储存的数据
◇远程控制：针对尘埃粒子计数器进行远程启动与停止工作，和实时远程观察、导出功能。

◇导出：软件会自动导出Excel文件的测量数据清单

       并自动计算平均值、最大值和最小值

       一般是先采集数据，然后再导出

七、维护及故障修理
１．仪器使用、存贮的注意事项
1． 本仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下，以免影响仪器正常工作和产生凝露以至损坏仪器。若必须在有压情况下工作，则最大压差不能超过200Pa。在有压差和温湿度差的情况下工作，会增加测量误差甚至损坏仪器。

2． 禁止抽取含有水汽、油污、腐蚀性物质的气体和高温气体；禁止在高尘埃浓度的环境下使用；避免在非净化环境中使用本仪器。

3． 本仪器在不用时应搁置在干燥、防尘良好的室内环境中，每月应通电30分钟以上。

4． 搬运本仪器时，应轻搬轻放，避免振动、冲击。最好放在专用包装箱内再搬动。

5． 仪器在出厂包装的状态下，允许在下列环境中运输和短期存放：温度：－40℃~50℃   湿度：90%RH（40℃）。

6． 本仪器应每年送回生产厂标定一次，以保证其精度。

２．常见故障与排除方法：

	故障情况
	原因
	排除方法

	开关打开，

数据不显示，指示灯不亮
	电源线未插好
	插好电源线

	
	电源插座下方保险盒内1A保险丝熔断
	拉开电源插座下方保险盒，更换保险丝

	非自净状态下，“泵”指示灯亮，但不计数
	传感器与泵之间连接导管脱落
	打开机箱，连接好导管

	开机后指示灯均亮
	电网干扰
	关电源开关，10s后再开机

	自净10分钟后，

0. 3(m粒子数不为零

(该情况下请与本单位联系)
	自净口与进气导管未插好
	重接导管

	
	过滤器损坏
	更换自净口处过滤器


注意：

1． 如用户无法解决故障，请立即与本生产单位联系。

联系单位：苏州源水净化设备有限公司13862539871
②．仪器应每年送回生产厂标定一次以保证检测精度。
图一  前面板

[image: image10.png]PARTICLE SIZE o
L] i
o oy 0
FEED TiME || 209E | [PERIOD
iR ‘ i) BR || Eizm|| AW ‘ ON/OFF
o] ] o=
FLOWATE seen I || Ry | seceer pes/m Q
REETR B/ #E $TED ®E i/ tﬁj}f




[image: image11.png]PARTICLE SIZE o
L] i
o oy 0
FEED TiME || 209E | [PERIOD
iR ‘ i) BR || Eizm|| AW ‘ ON/OFF
o] ] o=
FLOWATE seen I || Ry | seceer pes/m Q
REETR B/ #E $TED ®E i/ tﬁj}f





CLJ-E3016激光尘埃粒子计数器

苏州源水净化设备有限公司

附：GMP规定的洁净度 
	洁净级别
	尘例最大允许数（颗粒数/m3） 
	微生物最大允许数 
	相当于 
ISO分级 

	
	≥0.5m 
	≥5m 
	浮游菌/m3 
	沉降菌/皿 
	

	100级 
	3,500 
	0 
	5 
	1 
	ISO 5级 

	10,000级 
	350,000 
	2,000 
	100 
	3 
	ISO 7级 

	100,000级 
	3,500,000 
	20,000 
	500 
	10 
	ISO 8级 

	300,000级 
	10,000,000 
	60,000 
	  
	15 
	  


附：ISO规定的洁净度等级以及传统分级
	ISO14644 
分级 
	最高浓度极限（颗粒数/m3） 
	近似对应 
传统规格 

	
	0.1m 
	0.2m 
	0.3m 
	0.5m 
	1.0m 
	5.0m 
	

	ISO 1级 
	10 
	2 
	  
	  
	  
	  
	  

	ISO 2级 
	100 
	24 
	10 
	4 
	  
	  
	  

	ISO 3级 
	1,000 
	237 
	102 
	35 
	8 
	  
	1级 

	ISO 4级 
	10,000 
	2,370 
	1,020 
	352 
	83 
	  
	10级 

	ISO 5级 
	100,000 
	23,700 
	10,200 
	3,520 
	832 
	29 
	100级 

	ISO 6级 
	1,000,000 
	237,000 
	102,000 
	35,200 
	8,320 
	293 
	1,000级 

	ISO 7级 
	  
	  
	  
	352,000 
	83,200 
	2,930 
	10,000级 

	ISO 8级 
	  
	  
	  
	3,520,000 
	832,000 
	29,300 
	100,000级 

	ISO 9级 
	  
	  
	  
	35,200,000 
	8,320,000 
	293,000 
	  


注：仅供参考
















� EMBED PBrush  ���



























_1362823166

