[image: image1.png]


TDA-5B气溶胶发生器
说 

明 

书
苏州源水净化设备有限公司

TDA-5B气溶胶发生器操作指南 

旋开位于机箱顶部的气溶胶发生器上面的顶盖，向蓄液装置中注入液体气溶胶液体1.5KG。蓄液装置最多承装2.2KG气溶胶
[image: image9.jpg]


   注意：液体不要溢出蓄液装置，加液时一定要注意。液体液位不应该高于蓄液装置的颈部否则仪器将不能很好的运转。
· 用标准的直径为10mm的塑料管从位于机箱前面的惰性气体入口装置连接到压力调节器；建议惰性气体压力在5公斤内。
[image: image2.png]


   注意：为避免发生火灾的危险，应该使用惰性气体。推荐使用氮，二氧化碳或氩气。
[image: image3.png]


   警告：不要使用压缩空气。
· 插上电源线，打开电源开关。
· 调整压力调节器使惰性气体入口达到5公斤的压力，并且能够维持此压力。
[image: image4.png]


   注意：提高或降低惰性气体的输出压力，即高于或低于5公斤，将影响发生器对气溶胶的发生浓度和它的操作。
· 当温度控制器到达操作点时（大约20分钟），仪器准备产生气溶胶。
[image: image5.png]


  注意：一旦产生气溶胶，则温度显示将下降，属正常情况。
· 在调节测量阀门以前打开仪器前面的气溶胶开关，调节阀门用于调节气溶胶浓度。逆时针转动阀门将增大浓度，顺时针转动阀门将降低浓度。当第一次使用该仪器时，阀门应该完全逆时针转动，然后回到所希望的输出值。
[image: image6.png]


  注意：一旦热度到达指定值（温度为400度时），在阀门打开的条件下仪器将继续产生气溶胶可达3小时。气溶胶将以一种稳定的连续的白色烟雾状态从前面板的喷嘴处发出。
· 当测试完成时，关闭浓度调节阀阀门。关闭阀门时要顺时针转动，直到不能在转动时为止。这样将净化加热部件的内部使其保持清洁。
[image: image7.png]


  关闭浓度调节阀阀门以后大约等待10分钟，让加热装置降温；然后将仪器中的气溶胶倒出（一定要将气溶胶从仪器中倒出）。
· 关闭气溶胶和电源开关
[image: image8.png]


  小心：在装箱或运输仪器以前
· 确定浓度调节阀阀门已完全关闭。
· 确定气溶胶浓度调节阀和电源开关处在关闭（OFF）位置。
· 取下发生器上的盖子，然后倒转仪器将所有液体从蓄液装置中排出。
· 盖上气溶胶发生器上的盖子，然后把盖子拧紧。
在使用过程中有无法解决的问题可联系：苏州源水净化设备有限公司
